附件：       保山市中医医院医疗设备询价

采购项目配置及技术参数

标段一：

- 一、长程动态心电记录仪

- （一）设备用途

- 主要用于以下患者：1.不明原因的晕厥患者；2.临床上偶有心慌、心悸等偶发性和阵发性心律失常患者或无症状心律失常患者；3.房颤术后的随访；4.心源性卒中的房颤筛查；5.老年人心电监护；6.不明原因的心律失常患者；7.马拉松、登山运动、高原运动等运动医学领域。

- （二）功能、配置

- 连续3天及以上超长程检测；

- 支持导联脱落智能检测；

- 事件记录功能：1）患者主动标记；2）导联脱落、设备开关机、跌倒检测；

- 具有遥测移动采集数据功能；

- 通过USB接口回放连续监测心电数据；

- 软件组成：动态心电图分析软件和远程遥测心电平台软件；

- 动态心电图分析软件功能：

- 医疗证据数据管理，患者管理，设备管理，HRV分析，散点图；

- 心电图形实时浏览；

- 全中文操作菜单；

- 支持远程心电数据传输、分析。

- 远程遥测心电平台软件功能：

- 远程遥测心电图查看和回放；

- 心电图管理、设备管理、患者管理；

- 心电图心律失常人工智能诊断：早搏、心动过缓、心动过速；

- （三）主要技术参数：

- 主机记录仪重量小巧易于携带：≤30g；

- 主机进液防护等级≥IPX 7（防水；

- 主机连续心电监测≥72小时以上；

- 柔性电极，电极采用定制镀层；

- 额定电压和频率：

- 主机：直流DC3.0～4.2V，标称电压3.7V;

- 充电器：直流DC3.0～4.2V，标称电压3.7V;

- 导联心电模块：内部噪声< 50μVpp；输入阻抗≥ 10MΩ；共模抑制比> 80dB；幅频特性：0.67Hz～40Hz（+1.2dB、-3.0dB）；

- 心率范围和允差：30次/min～200次/min  允差±2次/min；

- 蓝牙通信范围：无障碍环境下3米及以上传输距离；

- 采样率：256Hz/512Hz；

- 动态输入范围：±300 mV直流偏置电压，幅度为10mV（峰－谷值）（当设置为5 mm/mV）的差模电压。时变输出信号的幅度等效到输入的变化不应超过10%或者50μV，取大值；

- 可配合记录仪同时具备动态心电和实时心电监测的功能；

- 实时心电监测，心电数据实时上传，心动过速、过缓、长RR间期等实时预警。

- 二、医用空气消毒机

- （一）主要功能：

- 1.主机壳体选用完全不燃烧的金属材质经现代防潮工艺制成，面饰层采用水晶面板，款式时尚、新颖，表面平整无凹凸状，易清洁，不藏污纳垢减少交叉感染；

- 2.微电脑程序控制，触感式控制面板，中文液晶显示屏；

- 3.UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；

- 4.UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；

- 5.整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

- 6.主管失效备管自动支援及加强功能；

- 7.采用微电脑、高精度实时时钟芯片控制，工作稳定可靠；

- 8.程控、遥控、手控多控消毒运行；

- 9.风速高、中、低可选，采用下进上出风结构，风叶采用金属材质，避免凉风直吹病员；

- 10.全翻盖式机壳，方便于日常清洗、保养、维护，节时省力；

- 11.带活性炭网及光触媒网辅助消毒；

- 12.遥控器设计具有防丢失功能。

- （二）主要技术参数：

- 1.适用体积：100m3

- 2.外形：移动式

- 3.外观尺寸：55cm×43cm×93cm

- 4.循环消毒风量：≥1000m3/h

- 5.紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.29×103μW/cm2

- 6.消毒功率：≤430W

- 7.紫外线管寿命：≥5000h

- 8.紫外线泄漏量：＜5μW/cm2

- 9.消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3

- 10.负离子发生量：≥6×106个/cm3

- 11.额定电压：AC 220V±22V

- 12.额定频率：50Hz±1Hz

- 13.噪音：≤55dB(A)

- 14.消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准

- 15.适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）

- 16.安全防护类型：I类

- （三）其它：

- 1、提供消毒产品卫生安全评价报告

- 2、提供保修期12个月

- 雾化机

| 设备 | 雾化机 |
| --- | --- |
| 规格参数 | 输出压力： 7L/min@100kPa |
|  | 粒子径： MMAD 3-5 um* |
|  | 药液杯容量： 最大7mL |
|  | 药液量:2-7ml |
|  | 喷雾速率： 0.25mL/ 分钟 |
|  | 噪音： 65dB 以下 |
|  | 电源：AC 220V、50HZ |
|  | 消耗功率：140VA以下 |
|  | 使用环境温度+10 ～ +40℃ /30% ～ 85%RH/ |
|  | 湿度/ 气压:700 ～ 1060hPa |
|  | 保管运输环境温度/-20 ～ +60℃ /10% ～ 95%RH/ |
|  | 防电击分类： II 类设备、B 型应用部分 |
| 性能特点 | 耐久工艺设计，保证泵的使用寿命长达5年 |
|  | 高强度的压缩机，输出功率达到7L/min（100kPa时）;保证患者能够得到有效的治疗。 |
|  | 机身抗菌树脂，适合医院环境 |
|  | 高效、简洁的配套雾化耗材，药液杯仅由2部分组成。药液灌注、雾化治疗、后期清洗更便捷。有效地提高了整体治疗的效率。 |
|  | 外置过滤片，可及时更换，保证干净 |

- 微波治疗仪

1、工作频率为2450MHz。

2、输出功率：安全剂量输出控制0-10W，不得高于10W。

3、安全性：专业的超温、闭锁、误操作保护功能；微波功率输出异常自动报警并自动切断微波输出,微波功率输出控制具有自适应功能，故障代码显示功能,安全稳定（第三方信息中心检测报告）。

4、时间设置：0～30分，连续可调。

5、启动和结束时有蜂鸣提示音。

6、立式豪华推车机箱，360度调结支架设计。

7、防密闭鞍型凸凹面专用照射器，确保临床操作上的安全。

8、设备输出具有内置脉冲模式.

- 9、具有ISO14001:2015环境管理体系认证证书。

标段二：

- 便携式皮肤镜

- 技术参数

- 1.图像模式：平行光/交叉偏振光

- 2.靶面直径：25mm

- 3.LBD镀膜：有

- 4.放大倍数：10倍

- 5.亮度控制：3级调节

- 6.LED亮度：32EA

- 7.机身实体按键：图像模式切换键、亮度调节键、开机/关机键

- 8.锂电池：1150mAh/3.7v

- 9.转接器：可通过智能手机转接器与手机镜头相连

- 10.尺寸：138x65x33(mm)/190g

- 11.智能手机摄像头转接器：有

- （二）标准配置清单

| - 名称 | - 数量 |
| --- | --- |
| - 手持便携式皮肤镜(放大10倍，偏振/非偏振切换，3级LED亮度调节) | - 1 |
| 接触式测量盖(含刻度尺) | 1 |
| 充电电源线 | 1 |
| 镜头布 | 1 |
| 手机镜头万能转接器 | 1 |
| 包装盒 | 1 |

- 生物显微镜

- （一）技术参数

- 1.国际知名品牌；

- 2.光学系统：CFI无限远光学系统。

- 3.放大倍数：40-1000X；

- 4.镜筒：三目镜筒倾斜30°，360°可转，带标准1X C接口用于连接数码摄像仪，双目视度可调，范围±5°，双目瞳距47mm-75mm；

- 5.目镜：E1-CFI超大视野目镜10X/18mm；

- 6.物镜：CFI  BE平场消色差物镜4X/0.1、10X/0.25、40X/0.65（弹簧）、100X/1.25（弹簧、油）；

- 7.转换器：多滚珠轴承式四孔转换器；

- 8.双层机械载物台：载物台尺寸155mmX134mm ，X、Y行程为76mm×40mm，以右手控制，游标刻度为0.1mm，配套带刻度的可移动切片夹；

- 9.聚光镜：垂直移动范围：10 mm，阿贝式NA=1.25 带孔径光栏，蓝色滤色片Φ33 mm ；内装式孔径光阑，有与物镜放大倍数相对应的标记，方便使用；

- 10.粗微调焦：共轴粗微调，采用三角导轨滚柱交叉导向机构.在载物台操作手轮的两侧设有微调焦机构，用于精确调焦；调焦手轮与载物台移动手柄位置较低,位于同一水平高度可单手舒适操作.一侧有粗微调焦旋钮，带上限位及松紧调节环；具有过载自卸力保护装置，粗调范围：22 mm， 微调每转：0.2 mm，微调最小格值：2 μm；

- 11.照明系统：内藏插拔式进口卤素灯6V20W，更换灯泡方便，无须从底部安装；

- 12.目镜物镜等光学系统部件具有防霉块、防霉涂层等防霉装置；

- 13LED荧光垂直照明，U激发光波滤色组件，激发BP330-385，分色DM400，截止BA420。

- （二）配置清单

| 序号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主 体 | 1只 |
| 2 | 三目观察筒（带 C接口） | 1套 |
| 3 | 大视场高眼点E1-CFI 10X/18mm目镜 | 1对 |
| 4 | CFI E无穷远平场消色差物镜4X/NA=0.10 | 1只 |
| 5 | CFI E无穷远平场消色差物镜10X/NA=0.25 | 1只 |
| 6 | CFI E无穷远平场消色差物镜40X(弹簧)/NA=0.65 | 1只 |
| 7 | CFI E无穷远平场消色差物镜100X(弹簧,油)/NA=1.25 | 1只 |
| 8 | YS-CA阿贝式聚光镜NA=1.25 | 1只 |
| 9 | 蓝滤色片 | 1只 |
| 10 | PHILIPS 6V20W钨卤素灯 | 2只 |
| 11 | 集光镜 | 1只 |
| 12 | 香柏油10ml | 1瓶 |
| 13 | 电源线 | 1根 |
| 14 | 防尘罩 | 1只 |
| 15 | 合格证 | 1只 |
| 16 | 说明书 | 1本 |
| 17 | LED荧光垂直照明，U激发波段 | 1套 |
| 18 | 荧光电源适配器 | 1个 |

标段三：

- ATP荧光检测仪

- （一）技术参数

| 检测灵敏度 | 10-15mol ATP |
| --- | --- |
| 读数特点 | 仪器读数时间10 秒，精确到1 RLU， 仪器读数范围0-2,000,000 RLU, 仪器允许本底值0-20 RLU |
| 检测重复性 （变异系数CV%） | 暂无数据 |
| 操作温度范围 | 5-40℃ |
| 存储能力 | 暂无数据 |
| 操作界面 | 多种语言选择的操作界面，支持中文 |
| 操作手册 | 多种语言操作手册，支持中文 |
| 显示屏幕 | 图形 LCD 面板，分辨率为 1024x768 像素高分辨率屏幕，自动对比度控制 - 补偿温度差异，软件内有背光照明定时开/关选项 |
| 电池 | 不可拆卸，可反复充电锂电池 电源3小时充满/USB接口5小时充满电力可确保连续操作36小时，显示电力余量。 |
| 重量/体积 | 518g， 268mm × 88mm × 60mm |
| USB接口 | 支持 |
| 启动、自检时间 | 60秒 |
| 附件 | 设备配托架，可摆放桌面；可将线缆直接插入基座进行充电和数据传输。 |

- 配置清单

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 荧光检测仪 | 1 |  |
| 电源适配器 | 1 |  |
| USB数据线 | 1 |  |
| 操作说明书 | 1 |  |

- 牙齿冷光漂白仪

- 技术参数

- 1.应用指令:93/42/EEC指令；

- 2.总重量:约15KG；

- 3.输入电压:交流100~240V电压；50/60HZ频率；

- 4.LED灯寿命:10，000小时；

- 5.蓝光强度(光强度):不小于4000LUX(雷克斯) 135+10mW/cm²；

- 6.蓝光波长(光波长):460~490nm(纳米)；

- 7.白灯光色温:5000~6500 kelvin(开尔文，色温单位)；

- 8.正常白天晴天色温:5500 kelvin  聚光纯蓝色冷光。

标段四：

- 震荡排痰仪

- （一）技术参数

- 1.适用范围：协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生；

- 2.主要构成：由一台主机、一套传动系统和一套动力输出装置（即治疗头）等组成；

- 3.结构形式：不可分拆的柜机推车式；

- 4.显示方式：液晶显示界面；

- 5.操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证；

- 6.输出路数：一路X型轻便传动形式；

- 7.轻便传动形式：动力头外径尺寸50mm，配备5种不同型号的治疗头；

- 8.传动动力头偏心距：1.7mm±1mm；

- 9.伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz；

- 10.工作模式：手动模式和自动程序模式；

- 11.手动模式频率范围：10Hz～30Hz，频率连续可调，步距为1Hz；

- 12.手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距1min；

- 13.自动程序模式：共有四种自动程序模式；

- 14.自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min；

- 15.电磁兼容性：治疗仪电磁兼容性能应符合YY0505-2012 的相关要求；

- 16.CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》；

- 17.具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。

- （二）配置清单

| 名称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主机 |  | 1台 |
| X型治疗头套件 （1套） | 90mm治疗头-X | 1个/套 |
|  | 78mm治疗头-X | 1个/套 |
|  | 68mm治疗头-X | 1个/套 |
|  | 58mm治疗头-X | 1个/套 |
|  | 48mm治疗头-X | 1个/套 |
|  | 叩击转向器-X | 1个/套 |
|  | 大号无纺布罩 | 3个/套 |
|  | 中号无纺布罩 | 3个/套 |
|  | 小号无纺布罩 | 3个/套 |
| 电源线 |  | 1根 |
| 使用(技术)说明书 |  | 1本 |
| 简易操作说明 |  | 1份 |
| 产品合格证 |  | 1份 |
| 产品保修卡 |  | 1张 |
| 三证 |  | 1份 |
| 安装验收单 |  | 1份 |
| 挂件示意图-1 |  | 1份 |
| 防尘布罩 |  | 1只 |

- 低速医用离心机

- （一）技术参数

- 最大转速：5000r/min 最大相对离心力：4390×g  转速精度±10%；

- 无刷环保电机，微电脑控制；预设转速、离心力、时间。运行中可改变参数，无需停机；

- 同步设定转速、离心力，可同步显示；

- 电动安全门锁；不平衡保护；自动平衡；

- 最大容量：400ml(100ml×4)；

- 定时范围：1-999min；

- 净重：32kg；

- 标配转子；

9.10ml×8×4；

10.5ml采血管×12×4；

11.2ml采血管适配器×48 。

| 低速医用离心机配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主机 | / | 1 |  |
| 2 | 说明书 | / | 1 |  |
| 3 | 电源线 | / | 1 |  |
| 4 | 三证 | / | 1 |  |
| 5 | 保险管 | 8A | 2 |  |
| 6 | 合格证 | / | 1 |  |
| 7 | 转子 | 100ml*8*4 | 1 （套） |  |
| 8 | 转子 | 5ml采血管*12*4 | 1 （套） |  |
| 9 | 适配器 | 2ml适配器48支 | 1 （套） |  |
| 10 | 装箱单 | / | 1 |  |

- 十二腔空气压力波治疗仪

- （一）技术参数

- 1.适用范围：通过对肢体施加周期性的空气压力，促进血液和组织液循环，缓解由肢体静脉水肿和下肢动脉缺血引起的水肿、疼痛、酸胀、肢体沉重感、间歇性跛行等临床症状。

- 2.主要构成：由主机、手控器、空气压力循环输出单元（连接气管、套筒）组成。

- 3.结构形式：不可分拆的柜机推车式。

- 4.显示及按键方式：8寸触摸屏形式下的显示界面及按键方式。

- 5.工作腔数：12腔，具备全方位连续挤压叠加气囊设计治疗套，必需提供专利证书佐证；主机可同时支持2个12腔套筒工作，导气管（连接气管）具备防错插装置，必需提供专利证书佐证。

- 6.工作压力：0～200mmHg分41档，歩距增量1（5mmHg）,各腔室压力分别独立可调。

- 7.保压时间：0～15s可调，歩距增量1s。

- 8.间停时间：0～99s可调,歩距增量1s。

- 9.工作模式：共有10种预先设定的工作模式。

- 10.治疗方案：共有12种内置组合治疗方案，供不同病症选择，也可以根据病况自定义治疗方案。

- 11.安全保护：具有断电保护功能，运行中断电套筒可自动排气减压。

- 12.套筒可承受压力：300mmHg,且承受时间不少于1分钟。

- 13.设备标配手控触发器，治疗过程中，按下手控器按钮进入暂停状态，暂停时按下手控器按钮，可继续治疗。

- 14.CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》。

- 15.具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）

（二）配置清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 12腔上肢套筒组成-公头 | 1件 |
| 12腔下肢套筒组成-左-公头 | 1件 |
| 12腔下肢套筒组成-右-公头 | 1件 |
| 6腔单排连接管组成-左-白色 | 1根 |
| 6腔单排连接管组成-右-灰色 | 1根 |
| 6腔双排连接管组成-左-白色 | 1根 |
| 6腔双排连接管组成-右-灰色 | 1根 |
| 上肢套筒衬布-无纺布 | 1件 |
| 下肢套筒衬布-无纺布 | 2件 |
| 配件收纳袋 | 1只 |
| 手控触发器 | 1个 |
| 电源线 | 1根 |
| 使用（技术）说明书 | 1本 |
| 简易操作说明 | 1份 |
| 产品合格证 | 1张 |
| 产品保修卡 | 1张 |
| 三证 | 1份 |
| 安装验收单 | 1份 |
| 防尘布罩 | 1只 |

- 标段五：

- 单道微量注射泵

- （一）技术参数

- ≥3.5英寸触摸屏：全中文显示，方便快捷的人机操作界面；

- 具有防碰撞把手设计，转载注射器的推头不能超过把手，方便转运，同时防止运行中的意外碰撞，保证注射安全；

- 能自动识别规格为5、10、20、30和50/60ml的一次性注射器，并在触摸显示屏上自动识别显示；

- 注射模式：≥9种模式，支持速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式、间歇模式；

- 序列模式可设置10组序列，且序列模式中具有暂停功能；

- 具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选；

- 注射速度设定范围：0.1-2200ml/h（最小0.01 ml/h递增）；

- 预置量范围：0.1– 9999ml（最小增量0.01ml）；

- 注射精度: ≤±2%（含配套注射器）；机械精度≤±0.5%；

- 10.KVO速度：0.1-5ml/h可调，步进为0.01ml/h ；

- 11.阻塞级别：150mmHg~975mmHg，12级可选择，动态显示管路的压力状态；

- 12.更改速度时完全不需要中断输液；

- 13.报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、遗忘操作、管路脱落；

- 14.事件记录功能：能够存储至少2000个事件，支持选配药物库, 可存储至少2000种药物；

- 15.声音音量等级：可调10级报警音量；

- 16.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；

- 17.可选配WiFi模块或有线联网模块，实现无线或者有线两种方式连接静脉输注中央站 ；

- 18.可与静脉输注中央站实现护士呼叫功能；

- 19.I类，防除颤CF型，IP34；

- 20.内置锂电池，以5ml/h速度注射，标配电池工作时间不小于10小时；选配2节锂电池，工作时间不小于20小时。

二、微量静脉输液泵

（一）技术参数

1. 适用符合标准的各品牌输液器；

2.≥8种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、

点滴模式、梯度模式、首剂量模式、微量模式；

3．输液速度范围：0.1-1500.0ml/h, 最小增量为0.01ml/h；

4. 预置输液量范围：0.1-9999ml（最小增量0.01），输液总量显示范围：0-99999.99ml；

5. 输液精度≤±5%，具有排气功能；

6.可以选择3种快进方式：手动快进、快速定量快进、自动快进；

7.KVO速度0.1-30ml/h；KVO设置为0 时可关闭；

8.分体式气泡检测：具有单个气泡和累积气泡检测 ，7级可调；

9.防药液自流：智能阻断技术，泵门打开时，保证液体不会任意流出；

10.泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制；

11. ≥3.5英寸触摸显示屏，全中文显示，方便快捷的人机操作界面；

12.显示屏亮度10级可调，具有阻塞预警报警功能；

13.支持上、下端阻塞报警；

14.下阻塞级别：75mmHg~975mmHg，13级可选择；动态显示管路的压力状态；

15.更改速速时完全不需要中断输液；

16.具备输液精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的输液器；

17.报警：输注即将完成、输注完成、输注阻塞、管路上端阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、待机结束、阻塞预警、泵门打开；

18.再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警；

19.事件记录功能：能够存储、回放最多2000个事件；

20.记录20条最近治疗方案，支持自定义药物库；

21.声音音量等级：可调10级报警音量；

22.条码扫描：患者信息通过条码扫描输入；

23.无线联网功能：输液泵可无线连接静脉输注中央站，连接医院信息系统；

24.可选配有线联网功能：输液泵可有线连接静脉输注中央站，连接医院信息系统；

25.电源切换功能：当交流/直流电源停止供电时，输液泵自动切换为内置电池供电；

26．内置锂电池，在25ml/h速度状态下，标配电池工作时间不小于5小时；可选配大容量锂电池，工作时间不小于20小时；

27.IP34防护等级。

标段六：

心电监护仪

| 床旁监护仪招标参数 |  |
| --- | --- |
| 1、整机要求： | 1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 |
|  | 1.2、配置提手,方便移动。 |
|  | 1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。 |
|  | 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 |
|  | 1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。 |
|  | 1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 |
|  | 1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪,提供证明材料。 |
|  | 1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 |
|  | 1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型, 提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。 |
|  | 1.10、监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。 |
|  | 1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类，提供厂家手册证明材料。 |
|  | 1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa，提供厂家手册证明材料。 |
|  | 1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C，提供厂家手册证明材料。 |
|  | 1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%，提供厂家手册证明材料。 |
|  | 1.15、防水等级≥IPX2，提供机器标贴证明材料 |
|  | 1.16、整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。 |
| 2、监测参数： | 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 |
|  | 2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，提供注册证证明材料。 |
|  | 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料。 |
|  | 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。 |
|  | 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料。 |
|  | 2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 |
|  | 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 |
|  | 2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果,提供证明材料。 |
|  | 2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 |
|  | 2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 |
|  | 2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 |
|  | 2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，并提供产品界面截图证明材料。 |
|  | 2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg，提供检测报告证明材料。 |
|  | 2.14、提供辅助静脉穿刺功能。 |
|  | 2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图。 |
| 3、系统功能： | 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 |
|  | 3.2、支持肾功能计算功能，提供界面截图。 |
|  | 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 |
|  | 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 |
|  | 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 |
|  | 3.6、≥1000组NIBP测量结果 |
|  | 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 |
|  | 3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能 |
|  | 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 |
|  | 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 |
|  | 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式，提供界面截图证明材料。 |
|  | 3.12、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料。 |
|  | 3.13、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，供界面截图证明材料。 |
|  | 3.14、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 |
|  | 3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |
|  | 3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 |